Диапазон технико-пользовательских требований к лапароскопическим стойкам

| Максимальное значение | Минимальное значение |
| --- | --- |
| Видеокамера: блок управления эндовидеокамеры/ головка эндовидеокамеры |
| Характеристики изображения: |
| - FULL HD (50-60 кадров/сек), разрешение не менее 1920х1080 | - TB стандарт CCIR (25 кадров/сек), 50-60 полей, разрешение 720×596 |
| - Цветовой формат PAL/NTSC (Примечание: цветовая телевизионная система PAL -625 строк, используется в Европе, Африке, Австралии; NTSC - 525 строк в США, Японии, Южная Корее) | - Цветовой формат PAL |
| - Вывод изображения на мониторы в полноформатном режиме (формат 16:9) | - Вывод изображения на мониторы в полноформатном |
| - Цифровая обработка сигнала |
| Управление: |
| - Сенсорный монохромный дисплей | - Кнопки с влагозащитным покрытием |
| - Сенсорный монитор должен иметь покрытие, обеспечивающее возможность проведения влажной обработки (дезинфекции) |
| - Ввод данных с клавиатуры | Возможность подключения клавиатуры |
| - Возможность программирования кнопок клавиатуры |  |
| Русифицированный интерфейс |
| Возможность обработки (дезинфекция) органов управления |
| Дистанционное управление: |
| - Настройка изображения с головки эндовидеокамеры | нет |
| - Возможность программирования кнопок на головке эндовидеокамеры (управление яркостью, балансом белого, запись изображения, запись видеопоследовательности, управление источником света, инсуфлятором и др.) | нет |
| - Управление с головки эндовидеокамеры осуществляется одной рукой (не требуется использование второй руки для задействования элементов управления) | нет |
| Видеовыходы/входы: BNC-гнездо, S-video; MiniDIN-гнездо, D-Sub-гнездо, DV-гнездо (с DV-модулем), BNC-гнездо (с SDI-модулем), DVI-D гнездо; HD-SDI; DIN-гнездо, стереогнездо (ACC 1, ACC 2), Composite | нет |
| Вход для клавиатуры |
| Количество USB-портов от 2 до 4 | Количество USB-портов от 1 до 2 |
| Режимы управления изображением: |
| - Регулировка контрастности; регулировка яркости; стоп-кадр; поворот изображения; зеркальное отображение; баланс белого. |
| - Регулировка цветовых оттенков |
| - Регулировка цветовой насыщенности |
| - Автоматическое и ручное усиление границ (несколько уровней); | нет |
| - Цифровое увеличение изображения (от 1,2 до 4х-кратного); | - Цифровое увеличение изображения (от 1,2 до 2х-кратного); |
| - Сдвиг спектра цвета (несколько уровней); |  |
| - Обработка изображения в специальном спектре с усиленным освещением для выделения структур | нет |
| - Функция «гомогенное освещение»; | нет |
| - Заданные специализированные автоматические режимы обработки изображения (лапароскопия, артроскопия, гистероскопия) | нет |
| - Создание и сохранение индивидуальных программ обработки и настройки изображений | нет |
| - Функция " кадр" в "кадре" | нет |
| Головка эндовидеокамеры: |
| - Трехчиповая головка | - Одночиповая головка |
| - Перфокальный объектив (изменяемое фокусное расстояние) |
| - Экспозиция (скорость срабатывания), 1/50 (1/20) -1/100000 с |
| - Прогрессивное сканирование | нет |
| - Максимальное разрешение изображения головки эндовидеокамеры , не менее 1920х1080 пикселей | - Максимальное разрешение изображения головки эндовидеокамеры , не менее 720×596 пикселей |
| - Цветовая система PAL/NTSC | - Цветовая система PAL |
| - Режимы усиления сигнала с головки эндовидеокамеры | нет |
| - Элементы управления с головки эндовидеокамеры реализованы в виде кнопок |
| - Крепление инструментов к головке эндовидеокамеры должно исключать возможность случайного отсоединения |
| - Крепление инструментов к головке эндовидеокамеры должно исключать возможность прокручивания головки |
| - Возможность погружной обработки головки эндовидеокамеры |
| Мониторы: |
| - Количество мониторов: 2 монитора | - Количество мониторов: 1 монитора |
| - Разрешение монитора, не менее 1920х1080 пикселей, формат 16:9 | - Разрешение монитора, не менее 1280х1024 пикселей |
| - Формат изображения Full HD | нет |
| - Цветовая система PAL/NTSC | - Цветовая система PAL |
| - Контраст, возможный диапазон 700:1 – 3000:1 | - Контраст, возможный диапазон 500:1 – 1500:1 |
| - Управление настройками изображения с монитора: круговой слайдер | - Управление настройками изображения с монитора: мембранные кнопки |
| - Вывод на монитор двух изображений: с фильтром и без фильтра | нет |
| - Герметичный корпус для обеспечения дезинфекции |
| - Размещение монитора/мониторов на поворотном кронштейне | нет |
| Встроенная память не менее 8 Гб | нет |
| Возможность ввода и сохранения данных пациента | нет |
| Возможность сохранения информации об ошибках | нет |
| Внешнее записывающее устройство | нет |
| Возможность записи съемки/операции на съемные носители |
| Возможность обновления программного обеспечения | нет |
| Источник |
| Тип источника света: диодный | Тип источника света: ксеноновый |
| Мощность источника света: не менее 175-300Вт – для ксенона; 175 Вт – для диода | Мощность источника света: не менее 150-175 Вт для ксенона |
| Цветовая температура 5000-6000 К | Цветовая температура 3400-5000 К |
| Количество часов работы 1000-5000 часов для ксенона/ 30 000 часов - для диода | Количество часов работы 1000-5000 часов для ксенона |
| Встроенный счетчик часов |
| Плавная ручная регулировка интенсивности света |
| Автоматическая регулировка светового потока по видеосигналу обратной связи (по полноэкранному и/или по вписанному изображения) | нет |
| Функция трансиллюминации для кратковременной засветки при освещении труднодоступных областей | нет |
| Дистанционное управление источником света (Пр. управление выведено на запрограммированные кнопки головки эндовидеокамеры) | нет |
| Безопасность: |
| - температурная защита, автоматически отключающая лампу при перегреве |
| - звуковая сигнализация нагрева лампы |
| Количество волоконнооптических световодов в комплекте – не менее 2 | Количество волоконнооптических световодов в комплекте – не менее 1 |
| Электрохирургический аппарат (коагулятор) |
| Элементы управления прибора: |
| - Сенсорный монохромный дисплей + Кнопки с влагозащитным покрытием | Кнопки с влагозащитным покрытием/ - Поворотные ручки регулировки |
| Русифицированный интерфейс |
| Дистанционное управление: |
| - Активирование режимов резания/коагуляции с электрохирургической рукоятки | нет |
| - Активирование режимов резания/коагуляции с помощью педальных переключателей |
| - Активирование режимов резания/коагуляции с дистанционного пульта |  |
| Возможность подключения 2х ножных переключателей | Возможность подключения 1го ножного переключателя |
| Возможность одновременной активации двух различных инструментов | нет |
| Автоматическая активация инструмента при контакте с тканью/ функция «автостарт» | нет |
| Автоматическая деактивация моно- и биполярного инструмента с целью предотвращения налипания ткани на инструмент/ функция «автостоп» | нет |
| Количество универсальных ВЧ-гнёзд/разъемов (установочных мест) в приборе: |
| - 4 разъема | - 3 разъема |
| Возможность программирования разъемов | нет |
| Возможность подключения блока с дополнительными разъемами | нет |
| Индикация: |
| - Цветовая индикация активного разъёма для подключения инструментов | нет |
| Автоматическое распознавание инструментов | нет |
| Возможность использования комбинированных (моно+биполярных) инструментов | нет |
| Ручное и автоматическое задание режимов |
| Запоминание настроек последних использованных режимов | нет |
| Возможность создания и сохранения в памяти аппарата индивидуальных пользовательских программ резания и коагуляции | нет |
| Безопасность: |
| - Самотестирование | нет |
| - Защита от ошибок использования, с автоматической подачей предупредительных звуковых и визуальных сообщений |
| - Мониторинг целостности подключенных моно- и биполярных инструментов с возможностью вывода информации об ошибке | нет |
| - Мониторинг целостности подключаемого нейтрального электрода |
| - Система безопасности наложения нейтральных электродов для предотвращения ожогов |
| - Автоматическое наблюдение за прилеганием нейтрального электрода к пациенту, световая и звуковая индикация |
| - Автоматическая проверка высокочастотного тока утечки/ подавление токов утечки |
| - Автоматическое регулирование искры (постоянный эффект воздействия на ткань, в независимости от ее сопротивления)/ подавление искры | нет |
| - Возможность ограничить верхнее значение мощности |
| - Система автоматического регулирования пиковой мощности |
| - Отсутствие вентиляционных отверстий на корпусе аппарата - замкнутая внутренняя система охлаждения с внутренними вентиляционными каналами и внешним радиатором |
| Режимы работы: |
| - Максимальное сопротивление, при котором поддерживается постоянство мощности (по монополярному режиму) - 500-4000 Ом | - Максимальное сопротивление, при котором поддерживается постоянство мощности (по монополярному режиму) - 200-500 Ом |
| - Максимальная мощность резания - 450-300 Вт | - Максимальная мощность резания - 300-120 Вт |
| - Максимальная мощность коагулирования - 350-90 Вт | - Максимальная мощность коагулирования - 150-50 Вт |
| - Должно обеспечиваться постоянство параметров заданных режимов |
| Монополярные режимы: |
| - Чистое резание |
| - Смешанный режим - резание с коагуляцией |
| - Контактная коагуляция |
| - Бесконтактная (спрей) коагуляция | нет |
| Биполярные режимы: |
| - Резание | нет |
| - Мягкая коагуляция |
| - Форсированная коагуляция |
| - Режим «Термостеплер» - «склеивание» кровеносных сосудов размером до 7 мм | нет |
| Работа в жидкости (физиологическом растворе): |
| - Резание | нет |
| - Коагуляция | нет |
| Аргонплазменный режим работы для атравматичных коагуляций и сечений: | нет |
| - Синхронная работа с аргонплазменным блоком | нет |
| - Резание | нет |
| - Коагуляция | нет |
| Ультразвуковой режим работы (резание – ультразвуковые ножницы; коагуляция) | нет |
| Кабели: |
| - Многоразовый кабель соединительный для монополярных электродов |
| - Многоразовый кабель соединительный для бинополярных электродов |
| - Многоразовый кабель для нейтральных электродов |
| - Диэлектрическое покрытие электродов должно быть прочным, долговечным и стойким к обработке |
| Дистанционные переключатели: |
| Рукоятка (держатель электродов): |
| - Многоразовая электрохирургическая рукоятка для монополярных и биполярных электродов |
| - Рукоятка-держатель аргонового электрода | Нет - не востребована для аппаратов, неукомплектованных аргоноплазменным блоком |
| - Крепление ВЧ-кабеля к электрохирургической рукоятке не препятствует движению кисти хирурга при работе |
| - Крепление ВЧ-кабеля должно быть надежным и не отсоединяться в ходе работы при резких движениях или случайных задеваниях кабеля и/или самого крепления |
| - Электрохирургическая рукоятка должна подходить как под правую, так и под левую руку | нет |
| - Электрохирургическая рукоятка должна обладать хорошими диэлектрическими качествами (должна быть исключена возможность пробоя электрического тока на руку хирурга) |
| - Конструкция рукоятке не допускает попадания жидкости вовнутрь |
| Педальный переключатель: |
| - два педальных переключателя | - один педальный переключатель |
| - четырех педальный переключатель | - двухпедальный переключатель |
| Нейтральный электрод: |
| Одноразовый односекционный нейтральный электрод (заменено согласно требованиям к коагуляторам) | Многоразовый односекционный нейтральный электрод(заменено согласно требованиям к коагуляторам) |
| Одноразовый двухсекционный нейтральный электрод(заменено согласно требованиям к коагуляторам) | Многоразовый двухсекционный нейтральный электрод (заменено согласно требованиям к коагуляторам) |
| - Возможность стерилизации/дезинфекции многоразовых нейтральных электродов |
| Монополярные и биполярные инструменты-электроды: |
| - Электроды должны иметь хорошее антипригарное покрытие, стойкое к обработке |
| - Возможность автоклавирования |
| - Электроды для аргоновой коагуляции и резания | Нет - не востребованы для аппаратов, неукомплектованных аргоноплазменным блоком |
| - Возможный набор многоразовых электродов: шар (разные диаметры), игла(разные виды), крючок, нож, пинцет (разные виды), петля, бранши, конизатор, шпатель, зажим |
| - Возможный набор одноразовых электродов: шар (разные диаметры), игла(разные виды), крючок, нож, пинцет (разные виды), петля, бранши, конизатор, шпатель, зажим | нет |
| Инсуфлятор |
| Диапазон изменения потока газа, не менее 0-45 л/мин | Диапазон изменения потока газа, не менее 0-25 л/мин |
| Диапазон регулировки давления, не менее 0-30 мм рт. ст. | Диапазон регулировки давления, не менее 0-24 мм рт. ст. |
| Абдоминальное давление инсуфляции в диапазоне, не хуже 0-50 мм рт. ст. | Абдоминальное давление инсуфляции в диапазоне, не хуже 0-30мм рт. ст. |
| Фактический поток газа, в диапазоне, не менее 0-40 л/мин | Фактический поток газа, в диапазоне, не менее 0-20л/мин |
| Фактический расход газа в диапазоне, не менее 0-999 |
| Функция подогрева газа | нет |
| Поддержание необходимого давления в брюшной полости в течение всей операции |
| Обеспечение подачи и поддержания необходимого давления при оперировании пациентов крупного телосложения |
| Автоматическое поддержание заданного давления |
| Наличие программного обеспечения, позволяющего рассчитать величину необходимого давления по задаваемым параметрам пациента (рост, масса, телосложение) | нет |
| Безопасность: |
| - Сигнализация отсутствия газа на входе |
| - Сигнализация обрыва выходного шланга/ пережатия выходного шланга | нет |
| - Индикация отсутствия газа в магистрали или баллоне |
| - Индикация отсутствия шланга подачи газа к пациенту | нет |
| - Звуковая сигнализация отрицательного давления на выходе аппарата |
| - Звуковая сигнализация превышения предельно допустимого давления на выходе аппарата |
| - Система предохранительных клапанов |
| - Индикатор заполненности баллона | нет |
| - Автоматическая система постоянного контроля интраабдоминального давления |
| - Сброс избыточного давления |
| - Слежение за температурой перегрева | нет |
| - Счетчик израсходованного газа |
| Управление: |
| - Сенсорная панель управления | - Кнопочное управление |
| - Дистанционный переключатель | нет |
| - Программируемые кнопки | нет |
| - Наличие нескольких режимов величины задаваемого уровня карбоксиперитонеума, выведенных в виде отдельных кнопок на переднюю панель прибора (пр.: низкий, средний, высокий) | Нет |
| Возможность сохранения пользовательских настроек | нет |
| Набор многоразовых обрабатываемых шлангов |
| Набор стерильных CO2\N2O газовых фильтров для использования с инсуфлятором |
| Возможность установки дополнительных модулей | нет |
| Возможность обновления программного обеспечения | нет |
| Аспиратор-ирригатор |
| Максимальное давление аспирации, не менее -0,8 Бар | Максимальное давление аспирации, не менее -0,5 Бар |
| Максимальное давление ирригации, не менее 400 мм.рт.ст | Максимальное давление ирригации, не менее 200 мм.рт.ст |
| Максимальный поток жидкости, не менее 10 л/мин | Максимальный поток жидкости, не менее 6 л/мин |
| Наличие лапароскопического (LAP) режима работы |
| Управление: |
| - Кнопки с влагозащитой |
| - Переключение режимов с помощью педалей |
| - Дистанционное переключение на рукоятке | нет |
| Ёмкости для аспирации: |
| - Многоразовые 5-литровые стеклянные емкости (банки) | - Многоразовые 2(3)-литровые емкости (банки) |
| - совместимость прибора с разными (вышеперечисленными) емкостями для аспирации |
| Ёмкости для ирригации: |  |
| - Многоразовые 5-литровые стеклянные емкости (банки) | - Многоразовые 2(3)-литровые емкости (банки) |
| - специализированные пластиковые пакеты с раствором | нет |
| - совместимость прибора с разными (вышеперечисленными) емкостями для ирригации |
| Возможность стерилизации многоразовых емкостей для аспирации и ирригации |
| Прокладки должны обеспечивать надежную герметизацию |
| Многоразовые герметичные прокладки должны быть долговечными и обеспечивать возможность обработки |
| Крепления шлангов к емкостям для аспирации и ирригации должны быть достаточно надежными и прочными для предотвращения отсоединения шлангов при переключении режимов аспирации/ирригации |
| Крепления шлангов к емкостям должны быть просты и удобны в использовании |
| Наличие приспособлений, препятствующих перегибам шлангов в месте крепления к емкостям |
| Безопасность: |
| - Защита от переполнения; |
| - Быстро замыкаемый затвор; |
| - Защита от проникновения влаги в насос: механическая (клапан на крышке отстойника), электронная (отключение насоса при попадании влаги на контакт датчика), визуальная; |
| - Наличие режима пробивания пробок в шланге аспирации | нет |
| Набор обрабатываемых многоразовых трубок к емкостям для аспирации и ирригации |
| Набор бактериальных гидрофобных фильтров |
| Аппаратная мобильная стойка |
| 4 антистатических ролика |
| Фиксаторы на 4 роликах | Фиксаторы на 2 роликах |
| Крепление роликов не должно препятствовать их перемещению |
| Фиксаторы на роликах должны обеспечивать надежную блокировку, исключающую любую возможность перемещения стойки |
| Полки для оборудования - 5-7 шт | Полки для оборудования - 3-5шт |
| Наличие выдвижных полок | нет |
| Ящик с замком | нет |
| Нагрузка на полку - 15-40 кг | Нагрузка на полку - 15-25 кг |
| Покрытие полок должно исключать возможность соскальзывания оборудования |
| Держатель монитора |
| - наличие поворотного механизма для крепления монитора | нет |
| - наличие возможности изменения положения крепления монитора по высоте | нет |
| - наличие специальной рукоятки на держателе монитора для удобства изменения его положения |  |
| Держатель головки эндовидеокамеры |
| - держатель головки эндовидеокамеры должен быть сконструирован таким образом, чтобы исключалась возможность столкновения головки с препятствиями при транспортировке стойки |
| Держатели для емкостей аспирации и ирригации | нет |
| Боковые рельсы для дополнительного оборудования | нет |
| Набор фиксаторов для приборов | нет |
| Возможность изменения конфигурации стойки (количество полок, держатели) | нет |
| Блок питания с розетками - 6-12 розеток | Блок питания с розетками - 6- розеток |
| Встроенный кабельный канал | нет |
| Электрический распределитель с сетевым фильтром | нет |
| Дезинфицируемый защитный чехол для стойки | нет |
| Возможность дезинфекции стойки |
| Дополнительные модули/ комплектующие: |
| Возможный базовый набор лапароскопических инструментов (различные типы): набор троакаров (различной длины и диаметра), игла Вереша, щипцы, иглодержатели, ножницы, стилет, скальпель, клипсы, зажимы, расширители, выкусователи, бранши |
| Внешняя или встроенная медицинская система архивации | нет |
| Блок аргонплазменной коагуляции | нет |
| Аппарат ультразвуковой хирургический | нет |
| Нагреватель газа медицинский | нет |
| Комплектация аппарата совместимыми дополнительными блоками/аппаратами/инструментами по желанию пользователя |